ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок цен

от 02.12.2010 года

Заказчик: МЛПУ "Лобненская центральная городская больница".

Адрес: 141730, Московская область, город Лобня, ул. Заречная, д. 15

Ответственное лицо: Малова Эльверина Поликарповна – Главный врач МЛПУ «Лобненская центральная городская больница»

Предмет закупки: поставка и установка дефибриллятора для МЛПУ «Лобненская центральная городская больница».

Техническое задание:

- Исполнитель обязан осуществить поставку и установку медицинского оборудования Заказчику своими силами и за свой счет.

- Заказчику передаются соответствующие документы на оборудование и оформленный гарантийный талон с указанием центров сервисного обслуживания.

- Заказчику дается 90 дней на выявление дефектов в работе оборудования. В течение указанного срока заказчик вправе вернуть оборудование Исполнителю или потребовать его обмена на идентичное.

- Оборудование считается переданным надлежащего качества, если Заказчик в период тестовой эксплуатации не заявит в письменном виде Исполнителю о дефектах в работе оборудования.

- Оборудование должно иметь соответствующие сертификаты, которые передаются Заказчику.

Источник финансирования:  средства местного бюджета.

Максимальная цена: 499950,00 рублей

Срок поставки товара:  с момента заключения контракта до 31.12.2010 года.

Котировочная заявка, превышающая цену контракта, рассматриваться не будет.

Оплата будет производиться по факту поставки путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Дата начала подачи котировочных заявок: 03 декабря 2010 г.

Дата окончания приема котировочных заявок: 13 декабря 2010 г.

В случае Вашего согласия принять наше предложение, просим представить котировочную заявку по адресу: 141730, Московская область, город Лобня, ул. Заречная, д. 15 (т/ф 578-60-21, E-mail: lobnya-hospital@yandex.ru).

Цена услуг должна быть указана с учетом всех расходов, затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Уведомляем Вас, что направление Заказчиком извещения о проведении запроса котировок и предоставление участником размещения заказа котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Срок подписания победителем муниципального контракта:

Не ранее чем через 7 дней и не позднее 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложение №1: форма котировочной заявки (котировка цен) на 1 листе.

Приложение №2: техническое задание на медицинское оборудование на 2 листах.

Главный врач МЛПУ «ЛЦГБ»                                                                                     /Э.П. Малова/

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на право заключения Контракта на поставку и установку дефибриллятора

для МЛПУ «ЛЦГБ»

| Общие сведения об участнике запроса котировок |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование участника |  |
| 2 | Юридический адрес: |  |
| 3 | Фактический адрес: |  |
| 4 | Банковские реквизиты: |  |
|  | ИНН |  |
|  | КПП |  |
|  | Расчетный счет |  |
|  | Корреспондентский счет |  |
|  | в банке |  |
|  | БИК |  |
| 5 | Ф.И.О руководителя: |  |
|  | действует на основании: |  |
| 6 | Телефон/факс |  |

Изучив извещение о проведении запроса котировок, размещенное на официальном интернет-сайте города Лобня: www.lobnya.ru, согласны c условиями данного извещения и предлагаем осуществить поставку (выполнить работы/оказать услуги) на сумму ________________________________ рублей (с НДС _____ %).

Цена котировочной заявки включает все расходы на перевозку, установку, гарантийное обслуживание, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Место поставки/выполнения работ/оказания услуг: 141730, Московская область, г. Лобня, ул. Заречная, д. 15.

Срок оплаты: не менее 10 банковских дней с момента поставки/выполнения работ/оказания услуг.

Настоящая котировочная заявка на участие в запросе котировок дополненная следующими документами:

- __________________________________________________________________;

- __________________________________________________________________;

- __________________________________________________________________.

________________________________ ______________________ /_________________________/

(должность)			            (подпись)			     (расшифровка подписи)

М.П.

«____»_______________________ 2010 г.

Приложение №2

Техническое задание на поставку и установку дефибриллятора.

| Функция | Характеристика | Соответствие (ДА/НЕТ) |
| --- | --- | --- |
| # Форма импульса дефибрилляции | Бифазная усеченная экспонента |  |
| Характеристика импульса | Импульс с компенсацией в зависимости от сопротивления тела пациента |  |
| Физические характеристики | Высота – не более 22 см |  |
|  | Ширина – не более 27 см |  |
|  | Глубина – не более 27 см |  |
|  | Вес полностью оснащённого аппарата – не более 5,6 кг (без электродов) |  |
| Количество режимов работы | Не менее 7 |  |
| Тип экрана | Цветной LCD |  |
| Диагональ экрана | Не менее 140 мм |  |
| Количество кривых, одновременно отображаемых на экране | Не менее двух |  |
| Питание | От сети 220В или от встроенной аккумуляторной батареи |  |
| Аккумуляторная батарея | Наличие встроенной аккумуляторной батареи в качестве запасного источника питания |  |
|  | Звук сигнала тревоги при отключении прибора от сети переменного тока |  |
|  | При непредусмотренном отключении питания на время до 30 секунд все настройки прибора сохраняются |  |
| Тип аккумуляторной батареи | Никель-металлгидридная |  |
|  | Возможность подзарядки батареи во время работы от сети переменного тока |  |
| Время работы от аккумуляторной батареи | Новая полностью заряженная батарея должна обеспечивать не менее 120 мин мониторинга или 90 разрядов по 360 Дж |  |
| Время зарядки батареи | Менее 2 ч |  |
| Количество циклов зарядки-разрядки батареи | Не менее 150 |  |
| Вес батареи | Не более 500 г |  |
| Количество отведений ЭКГ | Возможность одновременного мониторинга следующих отведений: I, II, III, aVR, aVL, aVF + 1 дополнительного грудного отведения |  |
|  | Возможность использования 3- и 5- канальных кабелей ЭКГ |  |
| Масштаб ЭКГ | 0,25-4 см/мВ, не менее |  |
| Тревоги | Возможность быстрой установки тревог на все активные параметры |  |
| Электроды | Наличие универсального разъёма для различных типов электродов |  |
| Типы используемых электродов | Одноразовые электроды для кардиостимуляции /дефибрилляции /ЭКГ /синхр. кардиоверсии; Стандартные утюжковые электроды; Электроды для дефибрилляции на открытом сердце; Наружные стерилизуемые электроды |  |
| Утюжковые электроды | Внутри утюжковых электродов находятся встроенные детские электроды |  |
| Измерение сопротивления тела | При наложении электродов автоматически измеряется сопротивление тела пациента |  |
| Количество установочных уровней энергии разряда | Не менее 25 |  |
| Диапазон энергий разряда для режима ручной дефибрилляции | Полный диапазон, 2-360 Дж |  |
| Диапазон энергий разряда для режима АНД | Энергия 1: от 100 до 200 Дж Энергия 2: от 100 до 300 Дж Энергия 3: от 100 до 360 Дж |  |
| Время набора заряда | До 360 Дж менее 7с с полностью заряженной батареей |  |
| Режим полуавтоматической дефибрилляции | Возможность запуска режима АНД непосредственно в момент включения прибора |  |
|  | Наличие дверцы на передней панели прибора для автоматического перехода из режима АНД в режим ручной дефибрилляции |  |
| Возможность максимального увеличения объема мероприятий СЛР при работе в режиме АНД | Возможность программирования времени проведения СЛР до первого анализа в диапазоне 15 - 180 секунд |  |
|  | Возможность отмены подсказки о необходимости проверки пульса в режиме АНД |  |
|  | Возможность программирования периода проведения СЛР между анализом и разрядом в режиме АНД и блокирование кнопки "разряд" на этот период |  |
|  | Возможность отмены последовательности разрядов в режиме АНД |  |
| Графические и аудиоинструкции | Прибор должен обеспечивать возможность использования графических и/или аудиоинструкций во время работы прибора |  |
| Встроенный термопринтер | Ширина бумаги – не менее 50 мм |  |
| Режимы печати | Автоматический/вручную |  |
| Формы отчётов по пациенту | 2 различных формата отчётов по пациенту |  |
| Гарантийное обслуживание | Не менее 24 месяцев |  |
| Русификация | Полностью русифицированный интерфейс прибора, включая маркировку панелей, кнопки, меню экрана, графические и голосовые подсказки, инструкции по эксплуатации |  |