ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок цен

от 02.12.2010 года

Заказчик: МЛПУ "Лобненская центральная городская больница".

Адрес: 141730, Московская область, город Лобня, ул. Заречная, д. 15

Ответственное лицо: Малова Эльверина Поликарповна – Главный врач МЛПУ «Лобненская центральная городская больница»

Предмет закупки: поставка и установка мониторов-пациента для МЛПУ «Лобненская центральная городская больница».

Техническое задание:

- Исполнитель обязан осуществить поставку и установку медицинского оборудования Заказчику своими силами и за свой счет.

- Заказчику передаются соответствующие документы на оборудование и оформленный гарантийный талон с указанием центров сервисного обслуживания.

- Заказчику дается 90 дней на выявление дефектов в работе оборудования. В течение указанного срока заказчик вправе вернуть оборудование Исполнителю или потребовать его обмена на идентичное.

- Оборудование считается переданным надлежащего качества, если Заказчик в период тестовой эксплуатации не заявит в письменном виде Исполнителю о дефектах в работе оборудования.

- Оборудование должно иметь соответствующие сертификаты, которые передаются Заказчику.

Источник финансирования:  средства местного бюджета.

Максимальная цена: 490000,00 рублей

Срок поставки товара:  с момента заключения контракта до 31.12.2010 года.

Котировочная заявка, превышающая цену контракта, рассматриваться не будет.

Оплата будет производиться по факту поставки путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Дата начала подачи котировочных заявок: 03 декабря 2010 г.

Дата окончания приема котировочных заявок: 13 декабря 2010 г.

В случае Вашего согласия принять наше предложение, просим представить котировочную заявку по адресу: 141730, Московская область, город Лобня, ул. Заречная, д. 15 (т/ф 578-60-21, E-mail: lobnya-hospital@yandex.ru).

Цена услуг должна быть указана с учетом всех расходов, затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Уведомляем Вас, что направление Заказчиком извещения о проведении запроса котировок и предоставление участником размещения заказа котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Срок подписания победителем муниципального контракта:

Не ранее чем через 7 дней и не позднее 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложение №1: форма котировочной заявки (котировка цен) на 1 листе.

Приложение №2: список и количество медицинского оборудования на 1 листе.

Приложение №3: техническое задание на медицинское оборудование на 5 листах.

Главный врач МЛПУ «ЛЦГБ»                                                                                     /Э.П. Малова/

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на право заключения Контракта на поставку и установку мониторов-пациента

для МЛПУ «ЛЦГБ»

| Общие сведения об участнике запроса котировок |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование участника |  |
| 2 | Юридический адрес: |  |
| 3 | Фактический адрес: |  |
| 4 | Банковские реквизиты: |  |
|  | ИНН |  |
|  | КПП |  |
|  | Расчетный счет |  |
|  | Корреспондентский счет |  |
|  | в банке |  |
|  | БИК |  |
| 5 | Ф.И.О руководителя: |  |
|  | действует на основании: |  |
| 6 | Телефон/факс |  |

Изучив извещение о проведении запроса котировок, размещенное на официальном интернет-сайте города Лобня: www.lobnya.ru, согласны c условиями данного извещения и предлагаем осуществить поставку (выполнить работы/оказать услуги) на сумму ________________________________ рублей (с НДС _____ %).

Цена котировочной заявки включает все расходы на перевозку, установку, гарантийное обслуживание, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Место поставки/выполнения работ/оказания услуг: 141730, Московская область, г. Лобня, ул. Заречная, д. 15.

Срок оплаты: не менее 10 банковских дней с момента поставки/выполнения работ/оказания услуг.

Настоящая котировочная заявка на участие в запросе котировок дополненная следующими документами:

- __________________________________________________________________;

- __________________________________________________________________;

- __________________________________________________________________.

________________________________ ______________________ /_________________________/

(должность)			            (подпись)			     (расшифровка подписи)

М.П.

«____»_______________________ 2010 г.

Приложение №2

Список медицинского оборудования

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Монитор пациента Тип №1 | 1 |
| 2 | Монитор пациента Тип №2 | 2 |

Приложение №3

Техническое задание на поставку и установку монитора-пациента Тип №1.

| № п/п | Параметры | Требования тех. задания | Соответствие требованию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Прикроватный монитор пациента |  |  |
| 1 | Модель |  |  |  |
| 2 | Производитель, страна происхождения |  |  |  |
| 3 | Регистрационное удостоверение |  |  |  |
| 4 | Сертификат соответствия |  |  |  |
| 5 | Подробное техническое описание на русском языке |  |  |  |
| 6 | Измеряемые параметры | SpO2, ЭКГ, ЧСС, ЧД, НИАД, Температура |  |  |
| 7 | Режимы работы | Взрослый/Педиатрический/ Неонатальный |  |  |
| 8 | Объединение в сеть | Возможность |  |  |
| 9 | Тревоги по всем измеряемым параметрам | Наличие |  |  |
|  | Измеряемые параметры |  |  |  |
| 10 | ЭКГ |  |  |  |
| 10.1 | Количество отведений | 7 (отведения I, II, III, aVR, aVL, aVF, V) |  |  |
| 10.2 | Количество уровней чувствительности | 3 |  |  |
| 10.3 | Возможность выбора частотного диапазона фильтров | Да |  |  |
| 10.4 | Определение импульсов пейсмейкера | Да |  |  |
| 10.5 | Функция автоматического переключения на альтернативное отведение при невозможности регистрации выбранного отведения | Наличие |  |  |
| 11 | SpO2 |  |  |  |
| 11.1 | Диапазон | 1% – 99% |  |  |
| 11.2 | Разрешение | 1% |  |  |
| 11.3 | Точность | 2% (в диапазоне 70-99%) 3% (в диапазоне 50-69%) |  |  |
| 11.4 | Плетизмограмма | Наличие |  |  |
| 11.5 | Метод | Светодиоды с двумя длинами волн |  |  |
| 11.6 | Технология | DOX (полностью цифровая схема обработки сигнала) |  |  |
| 11.7 | Периоды усреднения по выбору пользователя, сек | 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 |  |  |
| 12 | ЧСС |  |  |  |
| 12.1 | Диапазон | 20 – 300 уд/мин |  |  |
| 12.2 | Точность | ±1 уд/мин или 1 % |  |  |
| 12.3 | Тон импульса, регулируется пользователем | 10 уровней, откл |  |  |
| 12.4 | Возможность выбора источника сигнала для расчета ЧСС | Да |  |  |
| 12.5 | Источники сигнала для расчета ЧСС | SpO2, ЭКГ, НИАД или автоматический выбор оптимального источника |  |  |
| 13.1 | Дыхание |  |  |  |
| 13.7 | Диапазон | 6-150 дых/мин |  |  |
| 13.7 | Разрешение | 1 дых/мин |  |  |
| 13.8 | Точность, не менее | ± 1% или ± 1 вдох/мин |  |  |
| 13.9 | Источник сигнала | ЭКГ или автоматический выбор оптимального источника |  |  |
| 13.10 | Респирограмма | Наличие |  |  |
| 14 | НИАД |  |  |  |
| 14.1 | Диапазон давлений накачивания манжеты | Для взрослых: 0 - 300 мм. рт.ст. Для детей: 0 - 300 мм. рт.ст. Для новорожденных 0 - 150 мм. рт.ст. |  |  |
| 14.2 | Периодичность автоматических измерений | 2, 3, 5, 10, 15, 30, 60 мин; 2, 4, часа |  |  |
| 14.3 | Разрешение | 1 мм. рт.ст. |  |  |
| 14.4 | Точность, не хуже | ±2 мм.рт.ст или 2% измерения |  |  |
| 14.5 | Метод | Осциллометрический при накачивании манжеты |  |  |
| 14.6 | Режим непрерывного измерения НИАД | Наличие |  |  |
| 14.7 | Анализ полученного результата и автоматический повтор измерения НИАД при необходимости | Наличие |  |  |
| 15 | Температура |  |  |  |
| 15.1 | Количество каналов | 2 |  |  |
| 15.2 | Диапазон измерения | 20º - 45º С |  |  |
| 15.3 | Точность, не хуже | в диапазоне 20º – 34,9º С ±0,5% в диапазоне 35º – 41,9º С ±0,2% в диапазоне 42º – 45º С ±0,5% |  |  |
| 15.4 | Метод | предикативный |  |  |
| 16 | Объединение в сеть | Возможность |  |  |
| 17 | Тревоги | Наличие |  |  |
| 17.1 | Индикация тревоги | Звуковая, визуальная |  |  |
| 17.2 | Подавление тревоги | На 2 мин или постоянно |  |  |
| 17.3 | Предупреждающий звуковой сигнал при выборе постоянного подавления тревоги | Да |  |  |
| 17.4 | Уровни тревоги | Высокий, средний, низкий, информационный |  |  |
| 17.5 | Регулировка тона звукового сигнала пользователем | 10 ступеней |  |  |
| 17.6 | Настройки по умолчанию | Установленные пользователем, больничные, заводские |  |  |
| 17.7 | Отображение сигналов тревоги высокого и среднего приоритетов в центре окна кривой соответствующего параметра | Да |  |  |
| 18 | Тренды |  |  |  |
| 18.1 | Типы | Табличные, графические |  |  |
| 18.2 | Память | 24 часа |  |  |
| 18.3 | Табличные интервалы, по выбору пользователя | 30 сек, 1, 2, 5, 10, 30 мин., 1, 2, 4 часа |  |  |
| 18.4 | Интервалы времени для построения графических трендов, по выбору пользователя | 2, 4, 8, 12, 24 часа |  |  |
| 19 | Типы данных | ЧСС, ЧД, SpO2, Температура, НИАД (систол., диастол., средн.), |  |  |
| 20 | Дисплей |  |  |  |
| 20.1 | Тип | Активный TFT |  |  |
| 20.2 | Диагональ, не меньше | 26,4 см |  |  |
| 20.3 | Разрешение | 640х480 пикслей |  |  |
| 20.4 | Количество отображаемых кривых, не меньше | 6 |  |  |
| 20.5 | Скорость развертки, по выбору пользователя | 6,25; 12,5; 25; 50 мм/сек |  |  |
| 20.6 | Отображение кривых на экране | ЭКГ (отведения по выбору); SpO2 (плетизмограмма); Респирограмма |  |  |
| 20.7 | Возможность каскадирования окон кривых | Да |  |  |
| 20.8 | Возможность объединения окон на экране | Да |  |  |
| 20.9 | Заморозка изображения на экране, по выбору пользователя | от 30 сек до 5 мин |  |  |
| 20.10 | Количество цветов, не менее | 8 |  |  |
| 21 | Элементы управления |  |  |  |
| 21.1 | Мембранные кнопки | Да |  |  |
| 21.2 | Поворотная рукоятка | Управление вращением (24 положения) и нажатием |  |  |
| 22 | Системные выходы |  |  |  |
| 22.1 | RS 232 | Да |  |  |
| 22.2 | Цифровой | Да |  |  |
| 22.3 | Аналоговый | Да |  |  |
| 22.4 | Стерео выход (для вызова мед персонала) | Да |  |  |
| 22.5 | BNC-разъем для подключения дефибриллятора с кардиоверсией | Да |  |  |
| 22.6 | Видео порт для подключения дополнительного монитора | Да |  |  |
| 22.7 | Порт для подключения газового модуля | Да |  |  |
| 23 | Механические характеристики |  |  |  |
| 23.1 | Вес, не более | 5,5 кг |  |  |
| 23.2 | Размеры ВхШхГ, не более | 34см х 32см х 23см |  |  |
| 23.3 | Ударопрочность | Незначительные последствия до 40 G |  |  |
| 23.4 | Устойчивость к вибрации | Незначительные последствия до 0,5 G при 200 Гц |  |  |
| 24 | Электрические параметры |  |  |  |
| 24.1 | Потребляемая мощность, не более | 35 Вт |  |  |
| 24.2 | Напряжение | 220 В, 50 Гц |  |  |
| 24.3 | Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный |  |  |
| 24.4 | Продолжительность работы от одного аккумулятора, не менее | 1 час |  |  |
| 24.5 | Количество одновременно устанавливаемых аккумуляторов | 2 |  |  |
| 24.6 | Горячая замена аккумулятора (при работе монитора) | Возможность |  |  |
| 25 | Комплектация |  |  |  |
| 25.1 | SpO2 датчик пальцевый для взрослых | 1 шт |  |  |
| 25.2 | SpO2 датчик пальцевый для детей | 1 шт. |  |  |
| 25.3 | Гибкий датчик SpO2 типа "Multi-Site" 3 м.** с кабелем-переходником 3 м.( В комплекте (налобный аппликатор, головная лента, ушной зажим, адгезивный пластырь, двухсторонняя клейка плёнка) | 1 шт. |  |  |
| 25.4 | 5-ти жильный кабель ЭКГ | 1 шт. |  |  |
| 25.5 | Одноразовые ЭКГ электроды | 5 шт |  |  |
| 25.6 | Датчик температуры многоразовый | 1 шт |  |  |
| 25.7 | Манжета неинвазивного давления для взрослых со шлангом | 1 шт |  |  |
| 25.8 | Манжета неинвазивного давления для детей (10-19 см) со шлангом | 1 шт |  |  |
| 25.9 | Манжета неинвазивного давления для детей (18-26 см) | 1 шт |  |  |
| 25.10 | Шнур питания | 1 шт |  |  |
| 25.11 | Аккумулятор | 2 шт |  |  |
| 25.12 | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |  |
| 26 | Дополнительные условия: |  |  |  |
| 26.1 | Сервисный центр в Москве | Наличие |  |  |
| 26.2 | Гарантийный срок, не менее | 24 месяца |  |  |

Техническое задание на поставку и установку монитора-пациента Тип №2.

| № п/п | Технические требования | Соответствие техническим требованиям | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Измеряемые параметры: ЭКГ, ЧСС, SpO2, ЧП, НИАД, ЧД |  |  |
| 1.1. | Потребляемая мощность не более 60 ВА | Наличие |  |
| 1.2. | Внешнее питание 220В, 50 Гц. Встроенный аккумулятор 12В | Наличие |  |
| 1.3. | Время работы от аккумулятора, не менее 1 ч | Наличие |  |
| 1.4. | Габариты не более 290х230х138мм | Наличие |  |
| 1.5. | Масса в комплекте поставки не более 3,5 кг | Наличие |  |
| 1.6. | TFT цветной экран, диагональ не менее 8,4”, разрешение не менее 800х600 точек, отображение не менее шести кривых | Наличие |  |
| 1.7. | Интерфейс, совместимый с ЦС КАРДЕКС 800 | Наличие |  |
| 2. | ЭКГ |  |  |
| 2.1. | 3 кривых ЭКГ одновременно и значение ЧСС | Наличие |  |
| 2.2. | Регистрация ЭКГ-отведений при помощи 5-ти канального кабеля | Наличие |  |
| 2.3. | Сохранение 10 сек. участков ЭКГ автоматически при срабатывании тревоги или вручную | Наличие |  |
| 2.4. | Тревожная сигнализация по ЧСС | Наличие |  |
| 2.5. | Защита от дефибриллятора | Наличие |  |
| 2.6. | Отведения I, II, III, AVR, AVF, AVL, V | Наличие |  |
| 2.7. | Выбор любого отведения для любой из кривой | Наличие |  |
| 2.8. | Диапазон измерения ЧСС 30…240 уд/мин. | Наличие |  |
| 2.9. | Точность + 2 уд/мин | Наличие |  |
| 2.10. | Разрешение 1 уд/мин | Наличие |  |
| 2.11. | Скорость развертки 12.5, 25 или 50 мм/сек | Наличие |  |
| 2.12. | Чувствительность 0.5, 1, 2 мВ/см | Наличие |  |
| 2.13. | входной импеданс не менее 5 МОм | Наличие |  |
| 2.14. | Диапазон входных напряжений 0,1-5мВ | Наличие |  |
| 3. | Изменение смещения ST-сегмента |  |  |
| 3.1. | Измерение ST сегмента нормального синусного ритма на двух отведениях, выбранных оператором | Наличие |  |
| 3.2. | Диапазон ±2,5 мВ | Наличие |  |
| 3.3. | Точность 0.025 мВ | Наличие |  |
| 3.4. | Шаг отображения 0.01 мВ | Наличие |  |
| 4. | Анализ аритмии |  |  |
| 4.1. | Определение пропуска удара пульса и асистолии | Наличие |  |
| 4.2. | Определение брадикардии и тахикардии | Наличие |  |
| 4.3. | Определение фибрилляции предсердий | Наличие |  |
| 4.4. | Определение фибрилляции желудочков и желудочковой тахикардии | Наличие |  |
| 4.5. | Определение экстрасистол и аллотропий: бигемения, пробежка экстрасистол | Наличие |  |
| 5. | Дыхание |  |  |
| 5.1 | Метод измерения импедансный | Наличие |  |
| 5.2 | Диапазон измерения (ЧД) 0-150 вдох/мин | Наличие |  |
| 5.3 | Тревога по апное | Наличие |  |
| 5.4. | Разрешение 1 вд/мин | Наличие |  |
| 6. | Пульсоксиметрия |  |  |
| 6.1. | Плетизмограмма, цифровые значения SpO2 и ЧП | Наличие |  |
| 6.2. | Тревожная сигнализация по SpO2 и ЧП | Наличие |  |
| 6.3. | Метод измерения оптический | Наличие |  |
| 6.4. | Диапазон измерения 0…100% | Наличие |  |
| 6.5. | Точность измерения SpO2 - 2% (70…100%) | Наличие |  |
| 6.6. | Диапазон измерения ЧП 30…240 уд/мин. | Наличие |  |
| 6.7. | Точность измерения ЧП 2 уд/мин. | Наличие |  |
| 6.8. | Ослабление: Авто, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 50 | Наличие |  |
| 6.9. | Динамический диапазон регистрируемых постоянных и переменных составляющих сигналов по каждому оптическому каналу должен быть не менее 15 дБ | Наличие |  |
| 7. | Неинвазивное измерение АД |  |  |
| 7.1 | Осциллометрический принцип измерения АД | Наличие |  |
| 7.2 | Цифровые значения систолического, диастолического и среднего давления | Наличие |  |
| 7.3 | Ручной или периодический автоматический запуск измерения | Наличие |  |
| 7.4 | Тревожная сигнализация по систолическому, диастолическому и среднему значению давления | Наличие |  |
| 7.5 | Диапазон измерения АД: Систолическое 20…280 мм рт. ст. Диастолическое 20…280 мм рт. ст. Расчет и отображение среднего артериального давления | Наличие Наличие Наличие |  |
| 7.6 | Точность +/- 3 мм рт. ст. | Наличие |  |
| 7.7 | Типовое время измерения 30с. | Наличие |  |
| 7.8. | Период автоматического измерения 2,3,5,10,15,30,60,90 мин. | Наличие |  |
| 8. | Тренды |  |  |
|  | Объем памяти трендов 24 часа | Наличие |  |
|  | Интервал 1 мин. | Наличие |  |
|  | Отображение цифровое, графическое | Наличие |  |
|  | Окно просмотра 24 часа, 40 мин. | Наличие |  |
| 9. | Комплектация |  |  |
| 9.1. | Блок электронный 1 шт. | Наличие |  |
| 9.2. | Кабель ЭКГ стандартной длины, с набором из 5-ти экранированных проводов 1 шт. | Наличие |  |
| 9.3. | Электроды ЭКГ 30 шт. | Наличие |  |
| 9.4. | Многоразовый пальцевой пульсоксиметрический датчик 1 шт. | Наличие |  |
| 9.5. | Манжета измерения АД 1 шт. | Наличие |  |
| 9.6. | Гарантия 2 года | Наличие |  |
| 10. | Дополнительные требования |  |  |
| 10.1. | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| 10.2. | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |  |
| 10.3. | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |